5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
[bookmark: _GoBack]Изогнутый сшивающе-режущий аппарат «CONTOUR®» - это многозарядный хирургический инструмент, предназначенный для использования на одном пациенте с возможностью неоднократного применения. Аппарат имеет изогнутую головку для рассечения тканей и наложения механического скобочного шва по линии разреза. Аппарат накладывает четыре ряда титановых скоб, расположенных в шахматном порядке, и одновременно с этим делает 40-милиметровый разрез при помощи лезвия, установленного между вторым и третьим рядами скоб. В комплектацию упаковки входит сменная кассета со скобами для перезарядки аппарата. Для того чтобы начать сшивание тканей, снимите предохранительную пластину, как указано в руководстве по эксплуатации, а затем обхватите рукоятку аппарата ладонью так, чтобы пальцы лежали на рычаге сведения браншей. При этом, рассекаемые и сшиваемые ткани должны находиться между опорной браншей и сменной кассетой. Тщательно следуя инструкциям руководства по эксплуатации, прижмите рычаг сведения браншей к рукоятке аппарата до полной его фиксации. Когда рычаг будет полностью зафиксирован, вы услышите характерный щелчок. Удерживая ладонью рукоятку и рычаг сведения браншей, обхватите пальцами рычаг сшивания. Перед началом сшивания убедитесь, что ограничитель тканей полностью входит в паз опорной бранши.   
Перед перезарядкой изогнутого сшивающе-режущего аппарата «CONTOUR®» тщательно очистите инструмент, вертикально погрузив опорную браншу и канал кассеты на всю длину в стерильный раствор и старательно прополоскав. После этого визуально осмотрите опорную браншу и канал кассеты, перед перезарядкой удалите с инструмента остаточные скобы и другие посторонние вещества. 
· Перед тем как разместить ткани между браншами аппарата и свести их, убедитесь, что предохранительная пластина снята.   
· Если предохранительная пластина сместилась или отсутствует на сменной кассете, утилизируйте кассету и замените на новую. Не снимайте предохранительную пластину с кассеты до тех пор, пока кассета не будет вставлена в инструмент. 
· Перед сведением браншей аппарата на тканях осмотрите поверхность новой сменной кассеты со стороны выхода скоб. Если цветные толкатели скоб выступают из кассеты, замените сменную кассету на новую. 
· Перед тем как накладывать шов, убедитесь, что сшиваемая ткань правильно расположена между браншами инструмента. Складки, растяжение или неравномерное распределение тканей может привести к ухудшению гемостаза, подтеканию и расхождению скобочного шва. 
· Избегайте неумышленного рассечения посторонних тканей. 
· Всегда следите за тем, чтобы бранши аппарата были полностью сомкнуты перед сшиванием. 
· Перед тем как накладывать шов, убедитесь, что сшиваемые ткани зафиксированы между сведенными браншами инструмента. Некорректное положение ограничителя тканей может привести к неправильному формированию скобочного шва, что чревато его дальнейшим подтеканием или расхождением.
· При накладывании аппарата на желаемую область убедитесь, что между браншами отсутствуют препятствия в виде зажимов, стентов, проводников и т.д. В противном случае, при сшивании это может привести к неполному рассечению тканей и/или неправильному формированию скобочного шва.
· Убедитесь, что кнопка размыкания браншей не нажата во время сшивания. В противном случае это может привести к неправильному формированию скобочного шва и/или некорректному разрезу. 
· Внимательно следите за состоянием тканей и не начинайте сшивание при наличии риска натяжения скобочного шва. 
· Перед началом сшивания убедитесь, что ограничитель тканей полностью входит в паз опорной бранши. Некорректное положение ограничителя тканей может привести к неправильному формированию скобочного шва, что чревато его дальнейшим подтеканием или расхождением.
· Не начинайте сшивание, если рычаг сведения браншей корректно не зафиксирован у рукоятки.
· Для корректного наложения скобочного шва рычаг сшивания необходимо полностью отвести таким образом, чтобы он встал рядом с рычагом сведения браншей. Частичное сшивание не допускается.    



